一、二氧化碳培养箱参数要求

1.内部容积：≥160L。

2.二氧化碳浓度控制范围：0-20%；控制精度：±0.15%。

3.加湿系统：增湿盘自然蒸发，95%RH ±5%。

4.温度均一性：37±0.25°C；温度控制精度：37±0.1°C；温度范围：室温+5°C至50°C。

5.带有超温保护系统，超温时能自动切断培养箱加热系统，并具有声光报警。

6.进气口标配(HEPA)过滤器：针对细菌颗粒等，过滤效率≥99.995%。

7.具备紫外灭菌功能，无臭氧型UV灯可以照射到水盘和整个风道。

8.具备报警功能：高温报警、低温报警、自动设定温度异常报警、二氧化碳浓度超过上限报警、二氧化碳浓度超过下限报警、气体浓度异常报警、气体用完报警、开门时间超限报警等。

二、单人超净台参数要求

1.外形尺寸(宽×深×高)≤ 1050mm×750mm×1600mm，工作区尺寸(宽×深×高)≥ 850mm×650mm×500mm。

2.过滤技术：采用高效过滤技术，过滤效率≥99.995%（≥ 0.3μm颗粒）。

3.洁净度：≤ISO 5 级。

4.振动半峰值≤3μm。

5.照度≥300Lu。

6.平均风速≥0.3m/s；菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）。

7.带刹车装置的万向转动脚轮,可移动,且可固定可靠。

8.操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，并能完全关闭以便灭菌。

9.工作区带紫外线杀菌灯，具备断电保护功能。

- 水平离心机参数要求

1.具有开盖自动停机等多种保护功能。

2.到达设定转速计时模式,有瞬时离心功能。

3.停机采用防回荡技术，减速时样品分离面平整清晰。

4.具有≥20组程序储存功能，并有≥5个快捷程序存储功能，可随时保存、调用常用的离心程序。

5.运行中可随时更改转速、离心力、时间参数等。

6.最高转速：≥4000r/min，最大相对离心力：≥2800×g。

7.转速偏差：≤±1%。

8.配置：水平转子-吊篮4组：≥40支*5ml、≥32支*10ml、≥24支*15ml、≥8支* 50ml。

- 倒置荧光显微镜参数要求

1．主要功能：可以用于明场、荧光等多种观察方式。

2．光学系统：无限远平场消色差光学系统，齐焦距离≥60mm。

3．观察头：三目观察镜筒，瞳距≥48-75mm。

4．目镜10X，双目屈光度可调节。

5．物镜：平场半复消色差物镜

4X   NA≥0.13  WD≥17

10X  NA≥0.3   WD≥7.4

20X  NA≥0.45  WD≥8.0

40X  NA≥0.6   WD≥3.3

6．转换器：≥五孔物镜转换器。

7．载物台：≥150（X）×250（Y)mm，行程：≥125（X）×80（Y)，适用于多孔板、载玻片、培养皿等多种托架。

8．调焦方式：粗微动同轴调焦，微调焦精度≤0.002mm/格。

9．反射荧光照明：

高亮度LED照明，配置≥3个不同的LED荧光光源（激发光波滤色组件：激发BP460-490、激发BP510-550和激发BP330-38），荧光装置：采用转盘式结构，≥ 6工位荧光转盘，可根据需求拆卸、安装荧光激发模块。

10．配置1台电脑，软件具有测量、标尺、全景图像拼接工具、景深扩展、彩色合成工具。≥1英寸彩色CCD，≥2000万物理像素，温度可控，0 - 50℃温度降幅。

- 水浴锅参数要求

1.温度范围（℃）：室温+5℃~+99℃ 。

2.温度稳定性（℃）：±0.5 。

3.跟踪报警（℃）：±2 。

4.容积/L ：≥9.9L。

5.4孔及以上，定时范围0-999min。

- 掌上离心机参数要求

1.转速范围：1000-12000rpm，步进1000rpm。

2.最大相对离心力：≥6700×g-1.5/2ml离心管；≥6500×g-PCR8联管。

3.复合转子,兼顾0.5/1.5/2ml离心管和PCR8联排管。

4.时间设置范围10s-20min，步进10s 。

5.噪声：≤58dB。

6.按键可调整电机的运行/停止，支持缓刹车和即停等模式。

- 红外灭菌器参数要求

1.中心区最高温度：≥800℃ ±50℃。

2.待机保持温度：≥480℃。

3.最大消毒物品外径：≥35mm。

4.加温区总长：≥100mm。